附件：

福州市晋安生态环境局2024年监测站仪器设备采购内容与要求

一、实验室离心机（1台）

（一）用途

实验室内水样离心。

（二）技术要求

1.转速2000-4000r/min，且转速设置可调；

2.单管离心水量:100～150mL，孔位大于6个，偶数孔位；    3.最大离心力≥980xg；

4.离心设定时间≥1min，且时间设置可调；

5.转速精度≤±20rpm；

6.整机噪音≤55dB；

7.电池类型：锂电池；

8.连续工作时长≥3h (满电)；

9.重量≤18kg。

（三）配置要求

离心主机1台、电池1套、离心管1套、随机技术材料1份，电源线1根。

二、浊度仪（1台）

（一）用途

便携式测定仪器，用于采样现场的浊度测定。

（二）技术要求

1、各项性能指标须满足《水质 浊度的测定 浊度计法》（HJ 1075—2019）的规定。

2、入射光满足双波长λ：860 nm±30 nm（LED 光源）、400 nm～600 nm（钨灯）；

3、 入射的平行光，散焦不超过1.5°；

4、 检测器处在与入射光垂直的位置上；

（三）配置要求

便携浊度仪主机1台、配套样品池1套、随机技术材料1份。 三、高压灭菌锅（1台）

（一）用途

实验室内总磷、总氮、粪大肠菌群等实验项目前处理。

（二）技术要求

1、具备智能化控制能力；

2、具备超温、断水、超压保护功能，高压灭菌结束提醒功能；
3、容积25L-30L之间；

4、生产商资质要求：具备压力容器制造许可证；

5、最高工作压力范围不小于1.1～1.4kg/cm2；最高工作温度不低于120～124℃，加热温度设置值至少于115℃、120℃、121℃可调。

（三）配置要求

高压灭菌锅一台、电源线1根、随机技术材料1份。

四、溶氧仪（电化学法）（1台）

（一）用途

便携式测定仪器，应用于采样现场的溶解氧项目分析。

（二）技术要求

1、各项性能指标须满足《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》（HJ 506—2009）的规定；

2、可自带内置电源，适用于现场检测；

3、防护等级：不小于IP65，适用于现场检测；

4、自动零氧标定和满度标定，支持自动温度补偿、自动大气压补偿，支持手动盐度补偿，量值不小于0-20mg/L。

（三）配置要求

1、主机1台

2、溶解氧电极1个

3、校准溶液1套

4、随机技术材料1份

五、多功能声级计（1台）

（一）用途

应用于测量工业机器和产品噪声、环境噪声、工作场所噪声。

（二）技术要求

1、各项性能指标须满足《电声学 声级计 第1部分：规范》（GB/T 3785.1-2010）和《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》(GB/T 3241-2010)的Ⅰ型声级计等相关技术规范；

2、符合GB 3096-2008《声环境质量标准》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》和GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放限值》等法规和国家标准对I级声级计的要求。

3、防水防尘等级：IP65；

4、频率范围： 10 Hz～20 kHz；

5、测量范围：20-143 dBA；

6、频率计权： 并行（同时）A、C、Z ；

7、时间计权： 并行（同时）F、S、I；

8、主要测量指标 Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、等。注：x为A，C，Z，y为F,S,I，N为1～99用户可选的整数，可附加10个Ln指标设置；

9、测量功能：统计分析、滤波器实时1/1倍频程分析、24小时测量时可超标录音、室内低频结构噪声测量、数字记录（记录间隔可设置）；

10、显示器：4.3英寸电容型触摸屏；

11、存储：16GB内部存储，外部64G TF卡；

12、物联功能：具备4G、WIFI通信接口；

13、电源:10000mAH锂电池；

14、数据打印：标配蓝牙打印机，可通过蓝牙数据打印测试结果；

15、定位：内置北斗和 GPS 定位系统，测量结果可打印经纬度信息；

16、提供省级或省级以上计量院的技术分析报告佐证；

17、噪声户外监测箱：箱体外形尺寸≤470×360×168；箱体防护等级IP 65；防盗设计，用户可以加锁防盗；后备电池46000mAh移动电源；支持Type-c、USB的5-12V和220V-50Hz的电压输出。

（三）配置要求

1、主机1台（测量内容：总值、统计、24小时，1/1 OCT、室内测量），含存储卡1张；

2、声级计通用轻便型三脚架（含带螺纹夹具）1套；

3、蓝牙热敏打印机1套、打印纸1套；

4、风球S80、数据线、AWA8823-2.7m测试杆、5米延伸电缆、充电器和随机技术材料各一套；

5、噪声户外监测箱1套。

六、移动电源（2台）

（一）用途

野外环境监测仪器设备电源供应。

（二）技术要求

1、容量：≥448000mAh，续航时间：≥2h；

2、配有2个及以上AC 220V输出口、2个及以上DC 12V按键、2个及以上USB 5V输出口；

3、满足1500瓦以内的设备进行充电，可兼容80%左右的设备；

4、工作环境温度：-20℃～60℃；

5、重量：≤13kg。

（三）配置要求

移动电源主机1台、电源线一条、随机技术材料一套。